| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
| --- | --- |
| - Verbrühung/ Verbrennung an Dampf, heißen Flüssigkeiten oder Gegenständen - Explosion des Versuchsautoklaven - Infektion durch Sterilisiergut, nicht sterilisiertes Material, Dampf und Abluftfilter - Gesundheitsschäden durch Gefahrstoffe im Sterilisiergut - Halteschäden durch ungünstige Körperhaltung beim Be-/Entladen |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  | - Autoklaven dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - beim Umgang mit Sterilisiergut Handschuhe tragen, gut lüften - Autoklaven sicher aufstellen (freistellend, Standsicherheit, Sicherheitsventilausrichtung, keine Gefahrstoffe in Umgebung lagern, sicher vor Einflüssen) - Versuchsautoklaven hinter Schutzwand betreiben, Glasautoklaven im Abzug - brennbare Flüssigkeiten, hitzeempfindliche und radioaktive Materialien nicht autoklavieren - vor Inbetriebnahme Dichtflächen und Verschlussmechanismus auf Schäden und Verschmutzungen prüfen; Sterilisiergut reinigen - Sterilisiergut in geeignete Behältnisse stellen - für Stoffe ab Sicherheitsstufe 2 ist eine Abluftfiltration erforderlich - Temperaturfühler korrekt positionieren (d. h. bei Flüssigkeiten in dieser oder einem gefüllten Referenzgefäß mindestens gleicher Größe, bei Festkörpern im Druckbehälter und bei porösen Materialien möglichst innerhalb dieser). - Autoklav verschließen (Handrad, Verschlussschrauben sicher zudrehen), dann starten - beim Autoklavieren von Flüssigkeiten darf sich der Deckel erst öffnen lassen, wenn die Flüssigkeitstemperatur unter die Siedetemperatur gesunken ist (Wasser > 80 ºC). - vor dem Öffnen des Verschlussmechanismus Druckfreiheit des Autoklavs prüfen (Manometer) - niemals den Autoklav gewaltsam öffnen - beim Öffnen bzw. Entladen Gesichtsschutz und hitzebeständige Handschuhe tragen - nach Arbeitsende Hände waschen, desinfizieren, Hauptpflegecreme auftragen |
| ## VERHALTEN IM GEFAHRFALL / STÖRUNGEN |  |
| - bei technischem Defekt den Autoklaven sofort abschalten (ggf. NOT-AUS) - Wasser-/Dampf- und Stromzufuhr unterbrechen - Vorgesetzte informieren |  |
| ## ERSTE HILFE |  |
|  | - Erstehelfer und ggf. Notarzt verständigen - Verbrennungen mit Wasser kühlen und keimfrei bedecken - Notarzt: 0- 112 - Notruf: 0- 110 - Feuerwehr: 0- 112 - Unfälle sofort melden, Hosseinzadeh; Tel. 22975 |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |
| - den Wassertank regelmäßig leeren und reinigen - regelmäßige Prüfungen und Wartungen durch Fachpersonal gemäß Betriebssicherheitsverordnung durchführen lassen - Filter vor Wechsel sterilisieren/sofort luftdicht verpacken, Handschuhe tragen, für gute Lüftung sorgen (evtl. Abzug, Atemschutz) |  |

Betriebsanweisung zur

Verwendung in den Laboratorien

-028- Arbeitssicherheit

Betriebsanweisung

für Autoklaven