| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| --- |
| Verbrühung/ Verbrennung an Dampf, heißen Flüssigkeiten oder Gegenständen Explosion des Versuchsautoklaven Infektion durch Sterilisiergut, nicht sterilisiertes Material, Dampf und Abluftfilter Gesundheitsschäden durch Gefahrstoffe im Sterilisiergut Halteschäden durch ungünstige Körperhaltung beim Be-/Entladen |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Autoklaven dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. beim Umgang mit Sterilisiergut Handschuhe tragen, gut lüften Autoklaven sicher aufstellen (freistellend, Standsicherheit, Sicherheitsventilausrichtung, keine Gefahrstoffe in Umgebung lagern, sicher vor Einflüssen) Versuchsautoklaven hinter Schutzwand betreiben, Glasautoklaven im Abzug brennbare Flüssigkeiten, hitzeempfindliche und radioaktive Materialien nicht autoklavieren vor Inbetriebnahme Dichtflächen und Verschlussmechanismus auf Schäden und Verschmutzungen prüfen; Sterilisiergut reinigen Sterilisiergut in geeignete Behältnisse stellen für Stoffe ab Sicherheitsstufe 2 ist eine Abluftfiltration erforderlich Temperaturfühler korrekt positionieren (d. h. bei Flüssigkeiten in dieser oder einem gefüllten Referenzgefäß mindestens gleicher Größe, bei Festkörpern im Druckbehälter und bei porösen Materialien möglichst innerhalb dieser). Autoklav verschließen (Handrad, Verschlussschrauben sicher zudrehen), dann starten beim Autoklavieren von Flüssigkeiten darf sich der Deckel erst öffnen lassen, wenn die Flüssigkeitstemperatur unter die Siedetemperatur gesunken ist (Wasser > 80 ºC). vor dem Öffnen des Verschlussmechanismus Druckfreiheit des Autoklavs prüfen (Manometer) niemals den Autoklav gewaltsam öffnen beim Öffnen bzw. Entladen Gesichtsschutz und hitzebeständige Handschuhe tragen nach Arbeitsende Hände waschen, desinfizieren, Hauptpflegecreme auftragen |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL / STÖRUNGEN |
| bei technischem Defekt den Autoklaven sofort abschalten (ggf. NOT-AUS) Wasser-/Dampf- und Stromzufuhr unterbrechen Vorgesetzte informieren |
| ERSTE HILFE |
|  | Erstehelfer und ggf. Notarzt verständigen Verbrennungen mit Wasser kühlen und keimfrei bedecken Notarzt: 0- 112 Notruf: 0- 110 Feuerwehr: 0- 112 Unfälle sofort melden, Hosseinzadeh; Tel. 22975 |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| den Wassertank regelmäßig leeren und reinigen regelmäßige Prüfungen und Wartungen durch Fachpersonal gemäß Betriebssicherheitsverordnung durchführen lassen Filter vor Wechsel sterilisieren/sofort luftdicht verpacken, Handschuhe tragen, für gute Lüftung sorgen (evtl. Abzug, Atemschutz) |

Betriebsanweisung

für Autoklaven

# Text boxes

Betriebsanweisung zur

Verwendung in den Laboratorien

-028- Arbeitssicherheit